南 京 林 业 大 学

仪器设备采购招标文件

申请编号： NLZB2014162

招标项目名称： 离心机、超低温冰箱、显微镜、菌落分析仪、冻干机

南京林业大学招标办公室

二○一四年十二月五日

目   录

供应商须知表	3

招标文件	4

一、采购范围	4

二、采购数量及主要技术参数及要求 （下划线或星号为核心指标要求）	4

三、评标办法	11

四、付款方式	11

五、响应说明	11

六、投标响应文件	12

（一） 供货一览表（分包___）	12

（二）响应报价表 分包____	13

（三） 技术参数响应与偏离表	13

（四） 服务承诺、培训承诺	14

（五） 资格证明文件（按照谈判文件第五款）	14

格式1  工商营业执照	14

格式2  法定代表人授权书	14

附件：合同格式	15

### 供应商须知表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：离心机、超低温冰箱、显微镜、菌落分析仪、冻干机 标书编号：NLZB2014162 |
| 2 | 招标组织人：实验室与基地建设管理处 招标组织人地址：南京市龙蟠路159号南京林业大学行政4号楼（老招待所）一楼招标会议室 |
| 3 | 招标文件售价：第四，六包人民币叁佰元整/份， 其他包人民币壹佰元整/份 现金支付。文件售后一概不退。 |
| 4 | 投标保证金金额为人民币：叁仟元整； 保证金汇款银行、帐号及户名： 汇款户名：南京林业大学，汇款银行：建设银行城东支行 汇款账号：32001597336050000659税号：320102466006885 招标采购所需交纳保证金的交纳形式为有效银行本票（同城）、银行汇票（异地）或现金。招标办不接受转帐、转帐支票或其他形式的保证金。否则，由此给供应商造成的后果自负。 保证金有效期：投标保证金应在投标有效期截止日后五天内保持有效。如成交则在货物交付后无利息退回，如未成交，则在招标结束后无利息退回。 |
| 5 | 投标文件递交至：南京市龙蟠路159号南京林业大学行政4号楼（老招待所）一楼招标会议室 递交投标文件截止时间：2014年12月16日 下午14:00-14：30整 投标文件接收人：招标办公室负责人（在现场收） |
| 6 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：2份 |
| 7 | 招标日期：2014年12月16日 下午14：30整 招标地点：南京市龙蟠路159号南京林业大学行政4号楼（老招待所）一楼招标会议室 |
| 8 | 签订合同地点：南京林业大学实验室与基地建设管理处（老图书馆121室） |
| 9 | 交货地点：按买方要求（学校内） |
| 10 | 交货时间：以合同为准 |

### 招标文件

### 一、采购范围

本次采购范围包括：

- 仪器设备采购：

| 包号 | 仪器设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小型台式高速离心机 | 3 |
| 2 | 小型台式冷冻高速离心机 | 1 |
| 3 | 超低温冰箱 | 1 |
| 4 | 荧光显微镜 | 1 |
| 5 | 全自动菌落分析仪 | 1 |
| 6 | 实验室高级冻干机 | 1 |

- 设备的现场安装、调试、线路施工及人员常用操作的现场培训。

- 投标企业所提供的货物应为完整全新的设备，功能符合该设备的要求，或同档次、高于本招标文件中的品牌档次的产品，货物必须符合国家有关标准。

### 二、采购数量及主要技术参数及要求 （下划线或星号为核心指标要求）

包1 小型台式高速离心机   3套

1 转速要求：≥15000 rpm，最大离心力(x g)：≥20627 × g；

2 转子要求(ml)： 24×1.5/2.0ml和12×5ml离心管铝合金角转子；

3 时间控制范围：0～99 分钟 / 连续运转 / 短时加速；

4 免维护无碳刷变频电机，最高转速下，可平稳运转，短时加速，按秒显示；

5 液晶大屏幕显示屏显示：离心力，速度，时间显示等，可存贮10个用户程序，双重盖锁定装置，不平衡保护；

6 符合国际安全标准IEC及ISO9001质量认证, 具有并提供医疗器械注册证；

7主机和转子必须原装进口，不是OEM产品；

8详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书，卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

包2  小型台式冷冻高速离心机   1套

技术参数

一、基本配置要求：

1．最高转速大于14000rpm；要求转子及盖均为金属材料；

2．配置24x1.5ml气密性金属角转子1个。

二、售后要求：生产商驻地工程师上门服务。

三、技术参数

- 具有宽泛的温控范围：-10 °C 至 +40 °C ，并可在离心机运行期间设置。

- 离心机具备“Fast Temp”快速制冷功能，从 21 °C 降温至4 °C 仅需8分钟。

- 具备“standby cooling”待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷长达8小时。

- 即使在最高转速时，也可保持 4C。

- 最高转速为15,000 rpm，最大相对离心力为 21,130 x g。

- 离心时间设定范围：0.5至99分钟，或连续运行。

- 具备“At set rpm” 定时记速功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时。

- 可进行相对离心力（rcf）和转速（rpm）的切换显示。

- 单独的“short spin”瞬时离心按键。

- 在最高转速时，噪音也非常低，小于54db。

- 无刷免维护驱动;自动锁盖功能。

- 符合IEC 1010-2-020 的安全标准。

- 金属气密性转子，耐化学腐蚀,可在 121C， 高温高压灭菌20分钟，完全杜绝污染。

- 不锈钢材质腔体设计。

- 自动失衡检测功能。

包3  超低温冰箱    1台

1. 温控范围：－50℃～－86℃ 可调，温度精度:≤±1℃，容积：≥548L，32℃室温环境仍可正常运行。

2. 压缩机：双封闭式工业级压缩机，具备超强制冷能力。

3. 制冷剂：采用最新型高效节能，HFC制冷剂。

4. 箱内分层:5层。标配.新型保温内门：五扇聚苯乙烯绝热内门有助于保持冰箱温度（打开冰箱时），标配嵌入式磁铁内门，闭合紧密，减少样品暴露空气中的时间，防止冷气流失。

5. 全触摸屏用户界面：监控冰箱的运行情况，并可访问详细的事件日志；查看冰箱运行情况，可点击主屏幕上的心形图标，以便查看冰箱温度及报警情况，同时还可访问设置和运行参数。

6. 新型加热外门密封圈,加热密封圈提供四个安全接触点和七个保护区，以最大化保持冰箱温度，防止结霜。

7. 新型制冷系统：高效压缩机具有优越的性能和可靠性。钎焊板式热交换器具有更高效的传热性能。感应钎焊接头可减少制冷剂泄漏风险，提高可靠性。

8. Boost/Buck自动电压调节功能，自动补偿或降低过低/过高电压。

9. 电力管理系统：保护设备免受大范围电压波动的损害，易于通过触摸屏显示进行访问。

10. 远程报警接口：4-20 毫安输出与外部报警和监控系统兼容,标配远程报警触点，报警选项包括温度过高/过低报警，电力异常报警，门未关报警，冷凝器过热报警，温度探头异常报警，电池低电量报警。

10. 内置数据存储：机载计算机最多可存储 15 年以来的温度和事件数据。

12. 两个1 英寸 (25mm) 检修口：可连接外部探头或仪器。

13. 过滤器：便于拆卸、可水洗的空气进气过滤器，位于冷凝器前部，防止冷凝器上灰尘凝结，确保最佳散热效果。

14. 符合人体工程学的门把手设计，单手操作，标配门锁扣设计，方便用户独立配套挂锁，可自配挂锁实现双人双锁，加强样品保护。

15. 配全套的架子和盒子。

16. 必须是欧美原装进口的，压缩机质保至少3年。

包4  荧光显微镜    1台

- 研究级正置显微镜

1.1 研究级万能正置显微镜，可作明场（BF）、暗场（DF）、微分干涉（DIC）、荧光（FL）等观察方式的观察

1.2 正置显微镜镜体：

1.2.1 光学系统：采用UIS2无限远校正光学系统

1.2.2 调焦：载物台垂直移动，行程不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度≤1微米

1.2.3 照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。

1.3 物镜转盘：七孔物镜转盘，能够通过软件或手控版进行控制。与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺。

1.4 观察筒：宽场三目高度可调观察筒，倾角为30°

1.5 物镜：万能平场超级复消色差物镜

10X（N.A. 0.40，W.D. 3.1）

20X（N.A. 0.75，W.D. 0.6 spring）

40X（N.A. 0.95，W.D. 0.18 spring）

100X（N.A. 1.40，W.D.0.13 spring,oil）

1.6 目镜：10X宽视场目镜，带屈光度校准。

1.7 载物台：右手油式载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

★1.8 聚光镜：8孔万能聚光镜，N.A.≥1.4

★1.9 具备节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。

1.10 DIC棱镜：高分辨率DIC组件，含40X、100X

2．荧光照明系统

★2.1 荧光照明器：八孔荧光照明器，带有复眼照明透镜，配置ND25、ND6、ND1.5中灰滤色片，无需工具即可更换滤色镜组。能够通过软件或手控版进行控制，与软件连接后能够随图片保存荧光滤色镜组信息。

2.2 荧光光源：130W长寿命荧光光源，1.5m液态光纤导入，光强可7档调节。

★2.3 通用高性能荧光紫外窄带带通、蓝色带通、绿色带通激发滤色镜组，滤色镜均带有干涉镀膜，可阻挡99%的杂散光。

2.4 编码型控制器：可控制物镜倍数、荧光激发块、聚光镜等硬件设备，并能将硬件信息保存至图片信息中，方便重复实验。

3.成像系统

- ★相机类型： 彩色CCD，半导体制冷至低于环境温度10度

- ★图像传感器：新型大靶面CCD芯片，逐行扫描

- 相机接口：标准0.5倍C型接口

- ★图像分辨率：4800x3600，1728万像素

- 像素组合：1×1，2×2，4×4

- ★A/D转换：14bits

- ★图像速率：1600 x 1200：15fps，高速PCIe卡图像传输

- ★测光模式：全芯片/30%/1%/0.1%测光模式；

- 测光控制：自动/超级荧光自动/手动曝光模式；

- 曝光补偿：±2.0 EV, step: 1/3 EV

- 曝光时间：23us～ 60s

- 控制器和主机一体化设计，保证在传输过程中没有外界电磁干扰

- 具有3CCD功能，超宽动态范围型号。

4. 专业图像分析软件

- ★可以完成多种复杂的实验，如实时景深拓展实验，多层图片校正，以及多位点实时图像拼接实验等等。

- 彩色图像合成：根据荧光染料名称及发射光谱为单色图像染色；将任意多个单色图像合成为彩色图像；调整单个通道图像的对比度及像素偏移；

- 以上软件为同一厂家，保证系统的可追溯性，以防止推委责任。

- 工作站：Windows 7 SP1专业版，4G内存，1T硬盘，1G独立显卡，i5双核处理器，21寸液晶显示器

包5  全自动菌落分析仪   1台

1适用于传统的平板接种法、螺旋接种法等各种培养皿及PetriFilm、Sanita kun、Ridacount、Compact Dry等，以及快速读取平板、螺旋、涂布、倾倒等菌落数，节省大量的人力和时间，每小时可计数400个平板。

2适用于所有培养基 ,自动校正所有来自培养皿的不良影响，可以预设PCA/TSA, MRS, VRBL/VRBG等十几种培养基类型，大大提高成像效果与计数准确性，可根据培养基不同直接选择预设培养基参数，选择的培养皿：Pca/Tsa-平板计数/胰蛋白胨大豆琼脂，Mrs 乳酸细菌培养基， VRB-大肠杆菌固体平板检测， TBX-大肠杆菌显色培养基，SC-产气荚膜梭菌，Baird Parker金黄色葡萄球菌检验纸，GVPC/bcye-军团菌病培养基,YM-酵母麦芽培养基等。

3采用高质量的高清晰彩色CCD摄像镜头，先进的技术确保可靠的结果，图像可放大或缩小，像素≥1280×960，最小可计数菌落：≤0.05mm，计数时间：<0.5s。

4光源和背景组合有6种不同组合及Dark Filed可以自动调节亮度技术技工最好的观测条件，从而可以根据亮、暗菌落选择合适光源和背景，灵敏度和曝光度可自动调节，使成像最佳，无需手动调节。

5独特的软件功能，可实现：具有区分7种不同样色菌落，颜色自动侦测或者输入LAB色彩数值，色彩敏感度可以调节，最大限度提高准确性，检测和计数一个培养皿上7种不同菌落颜色，并按不同颜色分别计数。

6任意多边形区域外计数，消除生长不好部分或培养皿底部污染对菌落计数的影响。

7可手工添加和去掉疑似菌落，并在结果列表中显示。

8结果具有可追溯性：图像可保存，计数结果以PDF 或EXCEL格式输出。

9结果可显示最大菌落直径，最小菌落直径和平均直径，便于使用者对菌落进行分析。

10多语言显示软件界面，包括中文、英文、法文、日文等版本。中文操作界面，简单方便快捷，亮度、对比度和灵敏度有软件自动优化, 能进行稀释系数校正等一系列有关运算。

11具有抑菌圈分析功能，通过测试抗生素直径（≤0.05mm）及轨迹立刻给出高效测试结果。R.I.S结果。

12可以检测的测试纸：Petrifilm:emoji:微生物检测片，SanitaKun:emoji:型检测培养基膜，Ridacount快速检测片，Compact Dry(微生物测试皿)以及过滤纸等。

13材料：全体不锈钢,易清洗。

14 配台式商务电脑， intel i3或同等AMD及以上，2GHZ的主频以上2GB内存，分辨率1280*1024或以上，带火线接口或PCI插槽 可以插1394卡 或其他的卡。

15.工作条件：电源：220V±5% 50Hz/60Hz，温度：15 -35度，湿度：15%-75%。

16通过ISO9001:2000/ROHS/WEEE CE认证，免费提供3Q文件及相关辅助工作。

17售后服务：.技术人员在用户现场进行安装调试，技术培训；免费保修叁年。

包6  实验室高级冻干机    1台

1 无氟环保制冷剂；冷阱冷凝室最大凝冰量 ：≥4公斤；冷凝室工作效率：≥4公斤/24小时；

2 冷凝室温度：≤-85℃；可快速除霜,不锈钢冷阱腔配有防腐涂层,冷阱容积≥6.5L；

3冷凝室大开口设计（直径300mm），便于水蒸汽的快速输送；

4冷凝管和冷凝室由316L不锈钢制成，防腐蚀抗变形，冷凝管直接位于冷凝室内，具有冷阱预冻功能；

5 VGA-TFT触摸屏（5.7英寸）操作面板，可同时显示5个运行参数（任选）：冷凝室温度、每层搁板温度，样品温度，样品电阻，系统真空度、运行时间，阶段运行时间等；

6多种语言可选操作系统,必须含中文操作系统；配置密码保护系统，实现设备和程序的设置及调用的授权使用；

7“℃/mbar”转换功能可直接调出冰上蒸气压曲线数据表，提示用户选择合适的冻干参数；

8控制面板包括预冻、真空泵预热、主冻干、终了冻干、待机等阶段控制；

9手动和自动程序两种冻干模式，可自由切换；自动程序模式可编制32个冻干程序，每个程序可分为64个阶段，可设置和监视的参数包括：阶段时间，隔板温度、真空度、安全真空、搁板温度偏离范围、样品温度偏离范围、样品电阻率；

10 3层无线加热搁板,可扩展至5层，每层搁板带样品温度传感器和电阻传感器接口，无电源线缠绕，操作方便；搁板加热控温精度±1℃；

11有机玻璃干燥腔,带防爆膜,密封无需真空脂，带12个接口，配连接橡胶阀和冻干圆底瓶等；

12 配防腐真空传感器显示真空度和温度传感器，配有电磁阀，可控制真空度，提高冻干效率；

13德国原装进口杂交泵，最低真空度≤4X10-3mbar，提供更低的真空度保证更快的干燥速率；

14抽气率≥115L/min，230 V, 50/60 Hz，能够充足的保证冷冻干燥高真空情况下的维持真空稳定需求；

15真空传感器信号接收集成测量装置,可直接与Lsc控制器的冻干机相连；

16 真空传感器测定范围：1000-0.001mbar  测量方法：派蓝尼（Pirani)；

17所有主机和配件都是欧美原装进口，并出示原产地证明以及说明书。

1、技术资料及备件

本招标文件中提到品牌为参考品牌,欢迎同档次或高于本招标文件中的品牌档次的产品参与竞争。

- 投标企业应提供所有型号设备的彩色图案和产品技术性能说明。

- 投标企业应提供明确的人员操作培训计划。

- 投标企业应提供一份齐全的、准确的与实物相符的谈判响应设备的彩样本片（或Data Sheet）以及设备的主要技术指标和运行性能的详细说明（中文版）。

- 投标企业应提供零部件详细的明细表、名称、型号、规格、产地、生产厂家，以及现行价格等。（易损件、密封件及常用备件应单列，配件也应单列）。

- 投标企业应明确易耗件是否一次性配给的使用年限，并确保长期提供零配件，以成本价向买方供货。

- 投标企业应提供相应的实验指导书或实验指导资料。

2、交货时间及其它

- 设备到货期:以合同为准。

- 投标企业提供免费运输，并对运输过程中的产品质量、安全负责。

- 投标企业应免费提供维护专用工具一套（清单自拟）。

- 所供产品为全新，能提供相关的产品质量检测报告及其他文件资料。

- 交货地点为使用单位指定的各个地点，并能送达到各个指定地点。

### 三、评标办法

- 招投标双方法律地位均等，是互为平等的主体，相互不得有歧视行为。

- 根据《中华人民共和国政府采购法》的要求，依法成立招标工作小组。

- 投标人必须是具有合法资格的法人代表或授权代表（须出具授权委托书）。

- 投标单位在开标前，须向南京林业大学交纳本次招标采购的投标保证金，用于规范自己的投标行为。对未按要求提交保证金的投标响应文件，招标小组将视其为非响应性文件而予以拒绝。

- 投标人按照招标文件要求的格式投报价格并加盖公章。在投标单位不低于三家情况下公开唱标。

- 在详细评标之前，招标工作小组将首先审查每份投标响应文件是否实质性响应招标文件的要求和条件。招标文件中斜体或有下划线部分的要求为实质性要求和条件。招标工作小组决定投标文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。

7）成交原则：双方能够接受对方的条件，双方能达成一致；符合采购需求、质量和服务相等且报价最低。在没有达成一致的前提下，不一定要当场成交。

### 四、付款方式

1）交付使用后，凭验收合格报告、增值税专用发票，由买方支付合同总额的90%，余款作为质保金，设备正常运行一年后付清。

2）增值税开票信息：

开票户名：南京林业大学；

开户银行：建设银行城东支行；

开户账号：32001597336050000659；

税号：320102466006885；

地址电话：龙蟠路159号，85428952

### 五、响应说明

1）投标企业应对以上项目以及报价单可选择项目做出实质性响应，没有做出实质性响应的，将有可能作为无效报价处理；

2）投标企业还应提供以下资格证明文件：

- 生产厂家的授权委托书和相关资质证明材料（原件，外地传真有效）

- 企业营业执照（复印件）

- 法定代表人授权书（原件）

- 响应设备的彩样本片（或Data Sheet）以及设备的主要技术指标和运行性能的详细说明

- 主要设备生产商的专项授权（如果有的话）

- 银行出具的资信证书（如果有的话）

- ISO9001证书（如果有的话）

- 同类型产品业绩证明（复印件）

3）特别说明：

参加投标的供应商若认为招标文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在投标截止期前1日以书面形式向我处提出。对于没有提出澄清又参与了该项目的投标供应商将被视为完全认同该谈判文件，投标截止期后不再受理针对采购文件的相关投诉。

4）请投标企业以书面形式报价，报价文件一正二副，并在封口加盖公章后当天派人送到地址：南京林业大学招标办公室（行政4号楼一楼招标会议室）；邮政编码：210037，联系电话：025-85427390；联系人：招标办。投标文件接收截止时间2014年12月16日下午14:00-14：30整，随即开标，开标地点：南京林业大学行政4号楼一楼招标会议室。请投标企业准时参加。

### 六、投标响应文件

### （一） 供货一览表（分包___）

投标供应商全称（加盖公章）：               标书编号：        号

| 编号 | 货物名称 | 品 牌 型 号 | 数量 | 厂家 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标文件签署人（签字或盖章）：                    联系方式：

注：各分包需单独分页填写。

### （二）响应报价表 分包____

报价应为实施、供应、完成、质量保证、维护本项目相应分包所必须的全部费用，即实施合同所需要的全部开支价款均已列入。

| 分包______ |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 投标总报价(美元)CIF南京 | ____仟____佰____拾____美元整 （小写$：________________________ ） |
| 人民币总报价(含所有税及所有相关费用) | 人民币（大写）: ____拾____万____仟____佰____拾____元整 小写￥：____________ |

注：各分包需单独分页填写。

注：1.进口可免税产品一律以美元报价：CIF南京；（折算1：6.35）国产设备以人民币报价，报价以人民币计算。如因本次招标项目进口产品不可免关税和增值税，所有费用由成交供应商承担。

2. 单价和总报价均应包括全部设备价、造价、包装费、保险费、运输、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的增值税、营业税和其它税费。

3. 报价应是唯一的，采购单位将不接受有选择的报价。当数量和单价之积不等于总价时，以单价为准重新计算总价。

响应文件签署人：

（签字或盖章）                             日期：

### （三） 技术参数响应与偏离表

| 设备名称 | 招标文件技术参数要求 | 投标响应设备参数 | 响应与偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

### （四） 服务承诺、培训承诺

1、明确服务能力（包括质保期一年及以上、维护响应时间、交货期、安装调试、运行等各类现场服务、售后服务）；

2、质保期后的维护收费标准；

3、列出易损件及备品备件保障情况及价格；

4、提供用户操作手册和维修手册；

5、供应商应提供详细的授课安排、授课师资配备、学员数量和经费预算等说明。

### （五） 资格证明文件（按照谈判文件第五款）

### 格式1  工商营业执照

（复印件，加盖公章）

### 格式2  法定代表人授权书

本授权书声明：        （应商名称）        （法定代表人姓名、职务）授权            （被授权人的姓名、职务）为我方就           号             项目的招标采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：：

供应商名称（公章）：

日     期：

### 附件：合同格式

南京林业大学采购合同

（合同编号（采购管理编号）：         ）

经招标采购，	南京林业大学（以下简称“买方”）和______ （以下简称“卖方”）同意按照以下条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

1、	合同文件

下列关于南京林业大学2014年  月  日招标的    （招标编号：   ）项目的招标文件是构成本合同不可分割的部分：

(1) 买方和卖方约定的文件。

(2)	售后服务承诺。

2、	货物及数量

本合同所提供的货物和数量如下：

| 包号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 | 用户单位/经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计 |  |  |  |  |  |  |  |

详见卖方提供的投标文件，包括设备本身和调试、安装等费用。

3、	合同金额

合同签定时，卖方交纳叁仟元投标保证金自动转为合同履约保证金，货物交付后，设备正常运行壹月内买方无利息退还。（同一标只退一次）

本合同设备的总金额（大写）为：        整 （小写       ）。

4、	付款条件

设备运到买方指定地点，安装、调试，验收合格后，凭卖方出具的货物销售金额的增值税专用发票原件，支付90%，余款一年后无任何质量问题付清。

5、交货时间和地点

交货时间为合同签订后30天,设备由卖方免费送到学校指定实验室。

6、	违约责任

1）	卖方在规定的交货期内未按时交货，七天内，每延迟一天按合同总额的0.05%缴纳迟交罚款到买方。

2）	卖方在超过规定的交货期七天后，仍未交货，如买方要求，合同自动废除，并按合同总额的10%缴纳违约罚款到买方。

7、	质量保证

卖方所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能。在使用过程中，一旦发现卖方所提供的货物不符合国家有关规定或质量有缺陷，经查实后，卖方无条件接受买方退货，并按原价货款退还给买方，同时，按有关规定给予卖方处罚。代理进口及退货所有费用（报关，商检，提货，运输等相关手续费）由卖方承担，并按有关规定给予卖方处罚。

8、	合同纠纷处理

本合同货物交付验收使用后所发生的合同纠纷，按照《中华人民共和国合同法》，由买方直接与卖方进行处理；并根据国家和本省有关政府采购的规定进行处罚。

9、	合同生效及其他

本合同一式四份，经买方、卖方授权代表签字盖章，并在买方收到卖方提交的履约保证金后生效。

买方(加盖公章)：           		卖方(加盖公章)：

南京林业大学

代表签字：                 	代表签字：

电话：									电话：

开户行：

供应科：025-85427252/491	   银行帐号：

2014年  月   日							2014年   月   日

采购活动拒用商业贿赂承诺书

为响应国家和省政府关于治理采购领域商业贿赂行为，贯彻有关规定，我单位作为南京林业大学                          项目招标采购的潜在投标人，在招投标全过程中我们郑重承诺：

1、我们一定遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、我们绝不向采购人、采购招标代理机构、监管部门和招标评审专家采用任何形式的商业贿赂以谋取中标（成交）机会。

3、我们绝不与采购经办人、采购招标代理机构或采购评审专家恶意串通、干扰或影响本次招标活动，自觉维护招标投标活动的市场秩序。

4、我们绝不以“串标、围标、陪标”等商业欺诈手段获得采购中标（成交）机会。

5、我们绝不向采购招标代理机构和采购人提供虚假资格与资质文件资料，绝不借用他人资质名义参与投标竞争，同时保证中标供应的物资、材料、设备及服务绝不“降低规格和配置、以次充好，以假乱真”，损害采购人的合法权益。

6、我们一定尊重并接受采购监督管理部门的监督，接受采购招标代理机构及采购人的项目采购需求，愿意承担由违约行为给采购人造成的与采购项目相关的一切经济损失。

投标人（公章）：

法定代表人（印章）：

日期：二0一四年    月    日